## Определение уд. поверхности
[6 empty] | ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО ПРИБОРУ "BLAINE" | [5 empty] | Выполнил Гелевера А.Г.
Процедура измерения
На донную перфорированную пластину емкости для образцов уложить фильтрующую бумагу. Визуально
проконтролировать правильность положения фильтр-кружка.
Необходимое количество навески образца порошкообразного вещества определяют по формуле:
(1)
где: | V - объем камеры для порошка, cм3 |  |  |  | 1.6459 | при D = (ввести) |  | 1.26 | и h2 = (ввести) | 1.32 | см
D (диаметр) и h2 (высота камеры с вычетом толщины фиотров) определяются непосредственными замерами
штангельциркулем);
p - уд.плотность порошка, г/см3, определяется пикнометром ( п/ц - 3...3,1, шлаки - 2,8...2,9, золы - 2,4…2,6);
e - пористость порошка в камере для порошка (принимается 0,5)
Навеску осторожно высыпать в камеру цилиндра, прикрыть сверху другим кружком фильтр-бумаги.
Вставить поршень и с силой придавить до упора. Затем осторожно извлечь поршень, а цилиндр поместить в стекляное
кнездо прибора. ВНИМАНИЕ ! Каждый раз перед тем, как вставить цилиндр в гнездо прибора обязательно смажьте
его техническим вазелином или вакуум-маслом для герметичности. Повращайте его в гнезде для равномерного
распределения смазки. А после выполнения исследований - убрать смазку чистой ветошью или фильтр-бумагой.
Открыть кран, грушей поднять жидкость на 2-3 см выше 2-й сверху отметки на стекляной трубке. Перекрыть кран и
когда жидкость опустится до 2-й сверху метки, включить секундомер, а когда она опустится до 3-й - выключить.
Температура воздуха фиксируется. Удельную площадь порошка вычисляют по формуле:
(2)
где: | k - коэффициент прибора |  |  | 26.1365 | - определен при помощи эталонного порошка с |  |  |  | S = | 4070
| p = | 2.65 | и е = 0,5 с использованием формулы (2).
t - время опускания жидкости от 2-й до 3-й метки.
h - вязкость воздуха при данной температуре, определяется по таблицам (или по уравнению апроксимации).
ВНИМАНИЕ! Очень важно точно (а не на "глазок") определять удельную плотность материала. От этого зависит
величина навески и точность определения удельной поверхности.
ВЫЧИСЛЕНИЯ
| Показатели |  |  |  | Маркировка пробы и данные измерений (ввести)
[5 empty] | шлак + зола | [5 empty] | Эталон
| Уд.плотность (p), г/см3 (ввести) |  |  |  | 2.94 | [5 empty] | 2.65
| Навеска, (G), г /взвесить, поместить в металлический цилиндр прибора и продолжить измерения/ |  |  |  | 2.4195 | [5 empty] | 2.1808
| Время, ( ), сек (ввести) |  |  |  | 178 | [5 empty] | 62.4
| Температура воздуха, оС (ввести) |  |  |  | 21.5 | [5 empty] | 22.6
| Уд.поверхность, (S), см2/г |  |  |  | 6205.1424 | [5 empty] | 4070
| Показатели |  |  |  | Маркировка пробы и данные измерений (ввести)
Уд.плотность (p), г/см3 (ввести)
Навеска, (G), г /взвесить, поместить в металлический цилиндр прибора и продолжить измерения/
Время, ( ), сек (ввести)
Температура воздуха, оС (ввести)
Уд.поверхность, (S), см2/г
| Показатели |  |  |  | Маркировка пробы, время помола и т.п. (ввести)
Уд.плотность (p), г/см3 (ввести)
Навеска, (G), г /взвесить, поместить в металлический цилиндр прибора и продолжить измерения/
Время, ( ), сек (ввести)
Температура воздуха, оС (ввести)
Уд.поверхность, (S), см2/г
| Показатели |  |  |  | Маркировка пробы и данные измерений (ввести)
Уд.плотность (p), г/см3 (ввести)
Навеска, (G), г /взвесить, поместить в металлический цилиндр прибора и продолжить измерения/
Время, ( ), сек (ввести)
Температура воздуха, оС (ввести)
Уд.поверхность, (S), см2/г
Для заметок:

## Коэффициент k
| Определение коэффициента прибора k |  | Выполнил - Гелевера А.Г.
Уд.поверхность эталонного порошка (S), см2/г /ввести/ ………………. |  | 4070
Плотность эталонного порошка (r), г/см3 /ввести/…………………….. |  | 2.65
Пористость эталонного порошка (e), в дол.ед. /ввести 0,5/ ………………… |  | 0.5
Навеска (G), г /взвесить, поместить в металлический
цилиндр прибора и продолжить измерения/ ………………….. |  | 2.1808
Время опускания жидкости между рисками 2-3 (t), сек /ввести/ …….. |  | 62.4
Температура воздуха, оС /ввести/ ………………………………………… |  | 22.6
Коэффициент прибора k ………………………………………………. |  | 26.1365
Примечание:
Величину вязкости воздуха h в даном случае вычислять не надо, т.к. она определяется по
температуре автоматически.

## Вязкость воздуха
Вязкость воздуха, h
Введите в любую из желтых ячеек значение температуры
toC | h | toC | h
18 | 0.013452 | -30 | 0.012585
19 | 0.01347 | -25 | 0.012675
20 | 0.013489 | -20 | 0.012764
21 | 0.013507 | -15 | 0.012854
22 | 0.013525 | -10 | 0.012945
23 | 0.013543 | -5 | 0.013035
|  | 0 | 0.013126
25 | 0.013579 | 5 | 0.013216
26 | 0.013598 | 10 | 0.013307
|  | 15 | 0.013398
28 | 0.013634 | 20 | 0.013489
|  | 25 | 0.013579
35 | 0.01376 | 30 | 0.01367

## Рабочие записи
Корректировки и проверки работы прибора
2008-02-08
Расхождения и неточности
| У меня : |  |  |  | У Валентины Фёдоровны:
1. | V - объем камеры - 1,89918975 см3 |  |  | 2. | V - объем камеры - 1,683 см3
| D = 1,27 см, h2 = 1,5 см |  |  |  | D = 1,26 см, h2 = 1,35 см
| Размеры взяты из инструкции. |  |  |  | Размеры сняты замерами
| Коэффициент k - 18,2989 |  |  |  | Коэффициент k - 25, …...
3. | После измерений и уточнения (принимаем):
V - объем камеры - 1,720719 см3
при D = 1,26 см, h2 = 1,38 см
Размеры сняты прямыми замерами штангельциркулем
Определение К :
Sэталон = 4070
рэталон = 2,65
Навеска - 2,280 г
Время - 78,4 сек (между 2-й и 3-й отметками)
Температура - 21,2о
Коэффициент k - 23,2737 (это старый коэффициент прибора, а уточненный позже - см.ниже)
В Китае в г.Янцюань объем камеры был принят 1,803 см3 (октябрь 2012 г.)
|  | D = | 1.272 | см
|  | H = | 4.95 | см
|  | h1 = | 3.5 | см
|  | h2 = | 1.45 | см
|  | Толщина бумажного круглого фильтра: 1,2 мм / 8 шт = 0,15 мм = | [5 empty] | 0.015 | см
[7 empty] | 1.8045 | см3
|  | V = | 1.8045 | см3
|  | ПИ() = | 3.1416
НИИВМ - последние замеры 24.12.2012 г.
|  | D = | 1.26 | см
|  | H = | 6.05 | см
|  | h1 = | 4.7 | см
|  | h2 = | 1.35 | см - это без учета толщины бумажных фильтров. С учетом
толщины двух фильтров h2 = 1,35 - (2x0,015) = 1,32 см (для расчета)
|  | Толщина бумажного круглого фильтра: 0,12 см / 8 шт. = | [5 empty] | 0.015 | см
[7 empty] | 1.6459 | см3
|  | V = | 1.6459 | см3 | ПИ() = | 3.1416
Определение К :
Sэталон = 4070
рэталон = 2,65
Навеска - 2,181 г
Время - 62,4 сек (между 2-й и 3-й отметками)
Температура - 22,6о
Коэффициент k - 26,1365 (это новый уточненный коэффициент прибора)
Дополнительная проверка коэффициента прибора 30.01.2013:
Проверка 1
Навеска - 2,181 г (факт. - 2,1809, но в расчет все равно принимается 2,181), время - 56 сек, температура - 22,2оС, К = 27,5749
Проверка 2
Навеска - 2,181 г (факт. - 2,1812, но в расчет все равно приниматся 2,181), время - 63,4 сек, температура - 22,2оС, К = 25,9157
Проверка, в общем-то, подтвердила правильность определнного ранее коэффициента К = 26,1365.
Оставлем его в качестве рабочего для прибора Blaine НИИВМ в комнате 9101А.
D
H
h1
h2
D
H
h1
h2