# Определение удельной поверхности при помощи прибора Товарова

(выдержки из паспорта прибора)

# 6.10. Подготовка исследуемого порошка к анализу

6.10.1. Высушите материал в сушильном шкафу при 105…110oC до постоянного веса. Материалы, связывающие воду (гипс, известь-кипелка, цемент и др.), сушить не следует.

    - Охладите материал в эксикаторе до комнатной температуры и взвесьте навеску с точностью 0,01 г.  Величина навески определяется по соотношению:

m=k⋅n⋅ρ                                     	(1)

где  m – масса навески порошка, г;

k  коэффициент пропорциональности, см3,  k = 3,33;

n  коэффициент, характеризующий насыпную плотность и дисперсность

материала;

  плотность материала, г/см3.

Для большинства тонкодисперсных порошков n = 1.

Для грубодисперсных материалов значение n принимают бóльшим единицы; рекомендуется принимать n = 3, тогда m = 10.

При анализе материалов с большой пористостью (навеска порошка может не уместиться в кювете или затрудняет пользование нониусом) n следует выбирать в пределах от 0,5…0,8. Рекомендуемое значение в этом случае n = 0,5.

В тех случаях, когда определению подлежит смесь материалов различной плотности, величина навески вычисляется по формуле:

m=k⋅nAρ1+Bρ2+Cρ3+...                                       (2)

где   А, В, С  массовое содержание компонентов в смеси дисперсных материалов различной плотности (в долях единицы).

## 7. Порядок выполнения измерений

Обслуживание прибора выполняется одним человеком.

7.1. Положите на дно кюветы 10 кружков фильтровальной бумаги (ФОС  ГОСТ 12026-76), вставьте в кювету плунжер и установите ее на приспособлении для подпрессовки.

При нагрузке в 205 кгс измерьте с помощью шкалы и нониуса толщину 10 кружков, определите среднее значение толщины одного кружка и извлеките их из кюветы.

7.2. Положите на перфорированный диск кюветы кружок фильтровальной бумаги и аккуратно высыпьте на него навеску порошка. Легким постукиванием разровняйте слой порошка, накройте его вторым кружком фильтровальной бумаги и установке кювету на столик приспособления для подпрессовки пробы. (см. Приложение 2). Вращением маховичка подъема столика нагрузите пробу заданной нагрузкой и выдержите её под этой нагрузкой в течение заданного времени (нагрузка и время выдерживания указываются в ТУ на материал).

7.3. Измерьте высоту слоя порошка с помощью нониуса поршня и шкалы на внешней поверхности кюветы, вычтя толщину двух кружков фильт-бумаги.

7.4. Не снимая кюветы с приспособления для подпрессовки откройте кран и создайте разрежение. Величина разрежения должна быть такой, чтобы жидкость в манометре поднялась не менее, чем на один сантиметр выше верхней отметки шкалы.

7.5. Закройте кран  и с помощью секундомера измерьте время  прохождения мениска жидкости между двумя отметками шкалы. При быстром (менее 5…6 сек) опускании столба жидкости между рисками 1-2 следует проводить замер между рисками 3-4 или увеличить навеску в соответствии с п. 6.10.2.

7.6. Произведите расчет величины удельной поверхности по формуле

S=K⋅M⋅n⋅Tm

(3)

где	S  удельная поверхность, см2 /г;

К – постоянная прибора, указанная в Приложении 3 настоящего паспорта;

n  см. п. 6.10.2.

М   постоянная, зависящая от температуры и высоты навески в кювете (см.Прил.5);

Т  время изменения давления в заданных пределах шкалы манометра;

m   масса навески порошка  (см. 6.10.2).

При n = 1 формула принимает вид

S=K⋅M⋅Tm

(4)

Необходимо учитывать, что таблица для определения величины М (Приложение 5) составлена только для нормальной навески массой m = 3,33. Этой таблицей можно пользоваться и в тех случаях, когда определение удельной поверхности ведется по уменьшенной или увеличенной навеске. При этом величина высоты слоя материала для нахождения величины М рассчитывается по формуле:

h1=hn                                    	(5)

где	h  действительная высота навески, см;

n  см. п.6.10.2.

7.7. Расчет наиболее вероятного среднего диаметра частиц порошка производится по формуле:

d=60000S⋅ρ			(6)

где 	d  диаметр частиц, мкм;

S  удельная поверхность дисперсного материала, см2/г;

р  плотность материала, г/см3.

Приложение 5.

### Таблица для определения величины М*

| h, см | Температура воздуха, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 о | 19 о | 21 о | 23 о | 25 о | 30 о |
| 1,00 | 226 | 225 | 224 | 224 | 223 | 221 |
| 1,05 | 266 | 265 | 265 | 264 | 263 | 261 |
| 1,10 | 305 | 304 | 303 | 303 | 302 | 300 |
| 1,15 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 340 |
| 1,20 | 389 | 388 | 387 | 386 | 385 | 382 |
| 1,25 | 428 | 427 | 425 | 424 | 423 | 420 |
| 1,30 | 467 | 465 | 464 | 463 | 462 | 459 |
| 1,35 | 506 | 504 | 502 | 501 | 500 | 496 |
| 1,40 | 542 | 540 | 538 | 537 | 536 | 532 |
| 1,45 | 579 | 578 | 576 | 575 | 574 | 570 |
| 1,50 | 614 | 613 | 611 | 609 | 607 | 603 |

 В данном случае выбран наиболее реальный диапазон температур (17…25оС) и диапазон высоты навески (1…1,5 см). В результате обработки показателей этого диапазона было получено уравнение регрессии, при помощи которого можно определять величину М по h и tо.

Использование уравнений регрессии при введении натуральных (не кодов) значений факторов для определения функции отклика

Пример:

| Факторы | Коды | Пределы варьирования факторов |  |  | Шаг варьиро-вания,  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 0 | +1 |  |
| Высота навески, h, см | Х1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 0,25 |
| Температура воздуха, оС | Х2 | 17 | 21 | 25 | 4 |

Уравнение регрессии с введением кодов факторов

М =   b0  +   b1X1   +  b2X2  +  b11X11  +  b22X22    +   b12X12 =

=  425,222  + 193,167X1   2,5X2     7,833X11  +  0,167X22     X1X 2.

Уравнение с введением натуральных величин факторов

М=425,222+193,167⋅(h−1,25)0,25−2,5⋅(t−21)4−7,833⋅h−1,250,252+0,167⋅t−2142−(h−1,25)0,25⋅(t−21)4

# Прибор Т-3 прибор Товарова для определения удельной поверхности цемента и порошкообразных материалов

| Код товара: 0006507 Ключевые слова: бетон, поверхность, прибор, строительство, удельная поверхность, удельный, цемент |  |
| --- | --- |

Т-3  прибор Товарова для определения удельной поверхности цемента, гипса, угольной пыли и других порошкообразных материалов. 

Определение удельной поверхности цемента методом воздухопроницаемости. Может также использоваться для измерения удельной поверхности гипса, угольной пыли и других порошкообразных материалов. 
Принцип действия:
В гильзу на перфорированную пластинку помещают испытуемый порошок в виде слоя определённой толщины. При помощи водоструйного насоса или резинового аспиратора создают такое разрежение, что жидкость под влиянием разности уровней начинает перетекать из закрытого колена в открытое, вызывая тем самым просасывание воздуха через слой исследуемого материала, находящегося в гильзе. Измеряется время, в течение которого уровень жидкости опускается от одной отметки до другой. Продолжительность просасывания при прочих равных условиях зависит от величины удельной поверхности порошка, что даёт возможность вычислять её величину. Прибор позволяет производить измерения для материалов со значением коэффициента пористости от 0,38 до 0,55.
Коэффициент пористости определяется так: m= (V*W-P)/(V*W), 
где V - объём материала в ячейке. W - удельный вес. P - масса материала в ячейке. 
Гильза, в которую помещают образец цемента, представляет собой стальную трубку с внутренним диаметром 25,2 +/- 0,1 мм и площадью поперечного сечения 5 кв. см.
Перфорированный диск, на который помещают слой материала, изготовлен из металлической пластинки толщиной 2 мм с 88 отвестиями, диаметром 1,2 мм, равномерно распределёнными по всей поверхности диска. 
Плунжер, служащий для уплотнения исследуемого порошка, должен быть подогнан к гильзе с просветом 0,1 мм.
Манометр-аспиратор представляет собой стеклянную трубку, внутренним диаметром около 5 мм и высотой 310 мм.
Размер: 250х300х150 (в сборе) мм. Масса 1,5 кг.
   
Комплектация:
# Насос водоструйный.
# Манометр-аспиратор.
# Регулятор разрежения.
# Штатив с держателями.
# Гильза.
# Зажим.
# Тубка медицинская резиновая.