ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ  /BLAINE/

1. Принцип

Удельная площадь цемента (см2/г) вычисляется с помощью воздухопроницаемости и пористости слоя цемента, плотности цемента и вязкости воздуха. В качестве измерения воздухопроницаемости принимается время, в течении которого известное количество воздуха проникает сквозь слой цемента в известных условиях.

2. Необходимое оборудование

Устройство для определения удельной площади /blaine/. Конструкция пояснена на рис. I и 2. Устройство состоит из следующих элементов:

- Ёмкость для образцов. Цилиндр, изготовленный из стекла или металла, внутренний диаметр которого составляет 12,7±0,10 мм. Нижняя часть цилиндра соединена с верхней частью манометра с помощью герметичного соединения.

- Донная пластина ёмкости. Металлическая, толщина 0,9±0,1 мм, имеющая от 30 до 40 отверстий. Размер отверстий –  I мм. Пластина должна быть подогнана к цилиндру, в котором остается запас 0,5– I мм на сужение.

- Уплотняющий поршень. При работе в ёмкости для образцов его погрешность не должна превышать 0,1 мм. Нижняя поверхность поршня должна быть прямой и с острыми краями. Он опускается на расстояние 15±1 мм от снабженной отверстиями донной пластины. Боковая поверхность поршня равномерно сточена на приблизительно 3 мм ширины (воздушная щель).

- Манометр. U-образный трубчатый манометр, размеры которого указаны на рис.1. Он изготавливается из обычно стеклянной трубки 9 мм, внутренний диаметр которой составляет 7 мм.

- Резиновая груша. Служит для всасывания жидкости манометра.

- Фильтрующая бумага. "Белая: лента" или соответствующий ей тип бумаги. Диаметр бумаги является таким же, как и внутренний диаметр цилиндра.

- Жидкость манометра.  Не содержащая частиц пыли, негигроскопичная жидкость, обладающая низкой вязкостью (например, дибутилфталат, легкое минеральное масло). Манометр наполняется жидкостью до самой нижней мерной линии манометра.

- Хронометр. Секундомер.

3. Предварительная подготовка образца цемента

Температура места для проведения измерений должна составлять 20±2оС. Перед началом измерений устройство и образец цемента не менее 1 суток выдерживаются при указанной температуре.

Рис.1. Устройство для определения удельной площади  (BLAINE)

Рис.2. Схематическое изображение устройства Blaine:

1 – плоскость шириной 3 мм;  2 – поршень;  3 – донная пластина;  4 – емкость для образца;  5 – манометр

 Плоскость шириной 3 мм

 Поршень

 Донная пластина

 Емкость для образца

 манометр

4. Осуществление    измерений

На донную пластину ёмкости для образцов укладывают фильтрующую бумагу, которую плотно прижимают к пластине с помощью реек с тупыми концами. Количество цемента, которое необходимо для проведения измерений, определяют по формуле:

W=V⋅p⋅(1−e)  					(1)

где:

W – является взвешиваемым количеством цемента (г);
V – объём образца цемента, помещаемого в ёмкость для образцов (см3);

р – удельная (абсолютная) плотностью цемента (г/см3), определяется при помощи пикнометра;

е – пористость цемента в емкости для образцов.

Сначала используется количество порошка цемента, соответствующее пористости е = 0,500, которое взвешивается с точностью до 0,001 г. Образец в соответствующем количестве переносится в ёмкость для образцов, избегая сотрясений, чтобы сохранить ровную поверхность образца цемента. После этого на поверхность образца укладывается вторая фильтрующая бумага. Образец уплотняется с помощью легкого нажатия поршнем до тех пор, пока он не остановится на краю ёмкости. Если же это не удастся, то количество цемента следует уменьшить.  Если же поршень слишком легко достигает края ёмкости, то увеличивают количество цемента, или иными словами, пористость образца уменьшается. Когда соответствующее количество цемента загружено в ёмкость, поршень медленно отводится и затем осторожно удаляется. Для каждого измерения используется новая фильтрующая бумага.

Открывают кран отводной трубки манометра и ёмкость для образцов герметично соединяется с манометром стараясь при этом не повредить образец. С помощью резиновой груши из отводной трубки манометра медленно и равномерно отсасывается воздух до тех пор, пока уровень жидкости не достигнет верхней мерной линии манометра. Кран закрывают. Запускается секундомер в тот момент,  когда   опускающийся уровень жидкости манометра достигает второй мерной линии считая сверху.  Секундомер останавливают, когда уровень жидкости достигает третьей отметки. Выполняется как минимум три замера времени, средняя величина которых определяется с точностью до 0,1 секунды. Температура воздуха в помещении (°С) фиксируется.

5. Вычисление результатов

Удельную площадь вычисляют с помощью следующей формулы:

S=k⋅e3⋅tρ⋅(1−e)⋅η  					(2)

где

S – является  удельной площадью (см2/г);

е – пористостью образца в ёмкости для образцов (табл.1), принимаем 0,5;

t – время опускания жидкости манометра, замеренное с помощью секундомера (время просачивания воздуха) (с);

р – плотность цемента (г/см2);

 – вязкость воздуха при удалении (г/смс) (табл.2);

k – коэффициент устройства.

Всего выполняется три измерения удельной площади. Результат выражается в виде усредненной величины, округленной до сотой доли, см2/г.

Таблица 1

Величина пористости (е), (1 – е) и е3

| е | (1 – е) | е3 |
| --- | --- | --- |
| 0,450 | 0,550 | 0,302 |
| 0,460 | 0,540 | 0,312 |
| 0,470 | 0,530 | 0,322 |
| 0,480 | 0,520 | 0,333 |
| 0,490 | 0,510 | 0,343 |
| 0,500 | 0,500 | 0,354 |
| 0,510 | 0,490 | 0,364 |
| 0,520 | 0,480 | 0,375 |
| 0,530 | 0,470 | 0,386 |
| 0,540 | 0,460 | 0,397 |
| 0,550 | 0,450 | 0,408 |
| 0,560 | 0,440 | 0,419 |
| 0,570 | 0,430 | 0,430 |
| 0,580 | 0,420 | 0,442 |

Таблица 2.

Зависимость плотности ртути, вязкости воздуха  и η от температуры

| Температура в помещении, °С | Плотность ртути, г/см3 | Вязкость воздуха при удалении  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | η |
| 16 | 13,56 | 0,0001800 | 0,01342 |
| 18 | 13,55 | 0,0001810 | 0,01345 |
| 20 | 13,55 | 0,0001819 | 0,01349 |
| 22 | 13,54 | 0,0001829 | 0,01353 |
| 23 | 13,54 | 0,0001834 | 0,01354 |
| 24 | 13,54 | 0,0001839 | 0,01356 |
| 26 | 13,53 | 0,0001849 | 0,01360 |
| 28 | 13,53 | 0,0001859 | 0,01363 |
| 30 | 13,52 | 0,0001869 | 0,01367 |
| 32 | 13,52 | 0,0001879 | 0,01371 |
| 34 | 13,51 | 0,0001888 | 0,01374 |

6. Оценка   результата

Величины полученных результатов не должны отклоняться от средней величины более чем на ±2%. В противном случае это свидетельствует о том, что при осуществлении измерений не была обеспечена достаточная точность.

7. Калибровка   устройства

Проверка объёма цемента находящегося в ёмкости для образцов. Два листа фильтрующей бумаги плотно прижимаются к снабженной отверстиями донной пластине ёмкости для образцов. Емкость заполняется ртутью, при этом следует удалить пузырьки воздуха, которые могут образоваться на стенках ёмкости. Если ёмкость изготовлена из амальгимированного металла, то её поверхность предварительно следует покрыть тонким слоем парафинового масла. Затем нужно разровнять ртуть с помощью стеклянной пластинки на уровне краёв ёмкости. Ртуть переливается в сосуд для взвешивания, взвешивается и измеряется её температура.

Емкость для образцов заполняется цементом согласно п.4, при этом используется два листка фильтрующей бумаги, один из которых укладывается на донную пластину ёмкости,  а второй – на поверхность образца. Верхняя часть ёмкости заполняется ртутью, поверхность которой следует разровнять с помощью стеклянной пластинки. Количество ртути, взвешивается.

Таблица 3.

Время просачивания воздуха

t   – время просачивания в секундах;

t– величина, используемая в формуле.

Та часть ёмкости, которая заполнена цементом,  вычисляется с точностью до 0,005 см по следующей формуле:

V=Wa−WbρHg  				(3)

где

V – является объёмом цемента в ёмкости (см3);

Wa – весом ртути, заполняющей всю емкость (г);

Wb – весом ртути, заполняющей верхнюю часть емкость (г);

Hg – плотностью ртути при рассматриваемой температуре (табл.1).

Всего выполняется три измерения, результаты которых не должны отличаться друг от друга более чем на 0,01 см3.

Определение коэффициента устройства

Коэффициент устройства определяется с помощью стандартного образца, удельная площадь и плотность которого точно известны.

Используется такое количество стандартного образца,, чтобы его пористость соответствовала определенной из формулы (1) значению 0,500±0,005.  Измерение осуществляется согласно п.4. Перед началом проведения измерения стандартный образец помещают в сосуд ёмкостью 100 см3 и перемешивают его встряхиванием на протяжении 2 минут для того, чтобы разрушить возможные уплотнения и комки и добиться однородности исследуемого образца.

Коэффициент К получают с помощью формулы:

k=S⋅ρ⋅(1−e)⋅ηe3⋅t  				(4)

Ср. формула (2).

Задачей калибровки является проведение по меньшей мере трех измерений времени и по крайней мере трех заполнений ёмкости для образцов при осуществлении различных измерений.

Калибровка осуществляется тем же самым лицом, которое проводит измерения.

Калибровка производится повторно, если:

- истёк срок эксплуатации ёмкости для образцов и поршня;

- изменено количество жидкости в манометре или заменена сама жидкость;

- изменен сорт фильтрующей бумаги или она заменена новой.

*  *  *

Для заметок

Результаты фактических измерений линейных размеров емкости для цемента

- диаметр емкости – D = 12,55 мм (1,255 см);

- глубина емкости до донной пластины – L1 = 60,75 мм (6,075 см);

- полная глубина погружения поршня до упора – L2 = 47 мм (4,7 см);

- объем камеры для цемента (с учетом толщины фильтров) Н = L1 – L2 – 20,135 = 6,075 – 4,7 – 20,0135 = 1,348 см;

- толщина 10 фильтров = 1,35 мм (толщина 1 фильтра – 0,135 мм = 0,0135 см).

Объем части, занимаемой цементом:

V=π⋅D24⋅H=3,14159⋅1,25524⋅1,348 =  1,6675037 см3

Повторный замер более точным инструментом и более тщательно

47,0

12,55

60,55

13,55

- диаметр емкости – D = 12,55 мм (1,255 см);

- глубина емкости до донной пластины – L1 = 60,55 мм (6,055 см);

- полная глубина погружения поршня до упора – L2 = 47 мм (4,7 см);

- объем камеры для цемента (с учетом толщины фильтров) Н = L1 – L2 – 20,135 = 6,055 – 4,7 – 20,0135 = 1,328 см;

- толщина 10 фильтров = 1,35 мм (толщина 1 фильтра – 0,135 мм = 0,0135 см).

Объем части, занимаемой цементом:

V=π⋅D24⋅H=3,14159⋅1,25524⋅1,328 =  1,642764874 см3