Калибровка прибора Blaine

Для начала мы должны точно определить объем (V), который занимает порошок в камере.

Поэтому следует точно определить размеры, указанные на рисунке. Размеры, приведенные в инструкции к прибору, не всегда соответствуют фактическим. Для этого можно использовать не ртуть, а хороший штангельциркуль с точностью до двух знаков после запятой и имеющий концевик для замера углублений (например, величины Н).

Рассмотрим пример определения коэффициента прибора К.

D

H

h1

h2

сеточка

V

D = 1,26 см (при определении D замерять не шток, а внутренний

диаметр цилиндра).

H = 6,05 см

h1 = 4,70 см

h2 = 1,35 см

Для более точного определения толщины бумажного круглого фильтра их следует взять 10…20 штук, а затем полученный замер разделит на количество. В данном примере замерена толщина 8 шт. фильтров.

Толщина бумажного круглого фильтра: 0,12 см / 8 шт. = 0,015 см.

С учетом толщины двух фильтров h3 = 1,35  (20,015) = 1,32 см (использовать для расчета).

Эти данные, а именно D и h3, ввести в соответствующие ячейки на листе “Определение уд. поверхности”. Объем порошка после этого вычисляется автоматически по формуле:

Vпорошка=3,141593⋅1,2624⋅(6,05−4,7−0,03)=1,6459056

Объем камеры нужен нам для определения величины навески G.

Далее, перейти на лист “Коэффициент К” и выполнить все действия для определения коэффициента прибора. Там, мне кажется, все понятно и не сложно.

Исходные данные эталонного порошка у вас должны быть. Если эталонных порошков несколько, для тарировки прибора выберите тот, который ближе к 4500 см2/г (450 м2/кг).

Найденный коэффициент прибора К автоматически отражается на листе “Определение уд. поверхности” и используется в дальнейших расчетах.

Далее, переходите на лист “Определение уд. поверхности” и действуете согласно изложенной инструкции. Все исходные данные вносите в таблицу “Вычисления”.

Все листы на всякий случай защищены от нечаянной порчи формул в ячейках. Т.е., вы можете зайти только туда, куда можно и нужно. Все расчеты максимально автоматизированы.

Опять же, на всякий случай, сделайте копию с этого Excel-файла через (Файл  Сохранить как…) и работайте с ней. А исходный файл оставьте для “подглядывания”, если что-то будет неясно.

Все. Желаю удачи. Если что  звоните, пишите.